ООЗ

Трубка дренажная торакальная для плевральной полости со стилетом, прямая, Ch/Fr32, длина 335 мм

Код позиции КТРУ 32.50.13.110-00005221

Описание по КТРУ: Стерильная трубка, разработанная для введения через межреберное пространство в плевральную полость с целью создания канала для удаления жидкости (плеврального выпота, крови, хилуса), воздуха (при пневмотораксе) или гноя (при эмпиеме) для обеспечения полного расширения легких, как правило, после хирургической операции или травмы грудной клетки. Как правило, применяется вместе с системой дренирования плевральной полости, которая использует низкое отрицательное давление через дренажный просвет. Изделие, часто называемое трубкой для грудной клетки, как правило, изготавливается из силикона; доступны изделия различных конструкций, форм и размеров; могут прилагаться одноразовые изделия, предназначенные для введения катетера, однако, пакеты/контейнеры для сбора жидкости не прилагаются. Это изделие для одноразового использования.

Обоснование дополнительных характеристик: Заказчик установил дополнительные характеристики в связи с отсутствием необходимых характеристик в КТРУ на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Данные дополнительные характеристики детализируют предмет закупки и полностью отвечают потребности Заказчика. Обоснование необходимости использования дополнительных  характеристик  (пункт  6  Правил  использования  каталога  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и муниципальных нужд утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017  No 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере  закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил  использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

|  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измер. характе- ристики | Обоснование характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Для введения через межреберное пространство в плевральную полость с целью создания канала для удаления жидкости, воздуха или гноя |  |  |  |
| 2 | Размер | 32 | Ch/Fr | Диаметр 32 Ch/Fr является критически важным для эвакуации густых, вязких и крупнодисперсных сред — массивных сгустков крови (острый гемоторакс), фибринозных наложений и тяжелого гнойного экссудата (эмпиема плевры) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Общая длина трубки | от 305 до 365 | мм | Увеличенная длина необходима для безопасного и правильного позиционирования дренажа у крупных пациентов, лиц с избыточной массой тела (толстым подкожно-жировым слоем грудной клетки), а также для проведения трубки в отдаленные плевральные синусы (например, верхушечные или наддиафрагмальные) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 4 | Внутренний диаметр трубки | от 7,0 до 8,0 | мм | Обеспечивает оптимальную пропускную способность для эвакуации воздуха и жидкостей без излишней травматизации тканей. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 5 | Наружный диаметр трубки | от 9,3 до 11,3 | мм | Наружный диаметр трубки определяет размер межреберного доступа и степень инвазивности процедуры. Указанный диапазон позволяет выбрать оптимальный размер с учетом индивидуальных анатомических особенностей пациента | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 6 | Материал изготовления трубки | ПВХ |  | Поливинилхлорид (ПВХ) обладает необходимой гибкостью, прочностью и биосовместимостью для длительного нахождения в плевральной полости. Он не вызывает выраженной тканевой реакции, сохраняет просвет при изгибах и устойчив к воздействию биологических сред. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 7 | Трубка снабжена универсальным ступенчатым коннектором с резьбой и завинчивающимся колпачком | Соответствие |  | Ступенчатый коннектор позволяет подключать дренажную трубку к системам аспирации или дренажным контейнерам различных диаметров. Резьбовое соединение и завинчивающийся колпачок обеспечивают герметичность, предотвращают случайное разъединение | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8 | Длина коннектора | от 43 до 51 | мм | Коннектор обеспечивает надежное соединение дренажной трубки с системой аспирации или дренажным контейнером. Указанный диапазон обеспечивает совместимость коннектора с большинством дренажных систем, используемых в торакальной хирургии | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 9 | Внутренний диаметр коннектора | от 5,4 до 6,4 | мм | Параметры обусловлены геометрической совместимостью с внутренним просветом трубки указанного размера и стандартными аспирационными системами. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 10 | Размер коннектора | 10,5 | мм | Размер коннектора соответствует размеру дренажной трубки и обеспечивает универсальную совместимость со стандартными дренажными системами. Данное значение является критическим для герметичности соединения и предотвращения утечек | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 11 | Рентгеноконтрастный кончик трубки и рентгеноконтрастная линия по всей длине | Соответствие |  | Рентгеноконтрастная метка обязательна для визуализации положения трубки под R-контролем. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 12 | Градуированная маркировочная шкала | Цена деления 1 см, каждые 5 см цифровая маркировка |  | Наличие шкалы позволяет точно определить глубину введения трубки, контролировать её положение и фиксировать возможное смещение | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 13 | Боковые отверстия на дистальном конце трубки | Два |  | Гарантирует адекватный дренажный поток, предотвращает обтурацию канала сгустками крови, фибрином или ноем. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 14 | Длина стилета | от 350 до 410 | мм | Указанный диапазон гарантирует, что стилет будет достаточной длины для всех вариантов длины трубки, обеспечивая безопасное и атравматичное введение | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 15 | Наружный диаметр стилета | от 5,1 до 6,1 | мм | Указанный диапазон клинически обоснован для требуемого размера дренажной трубки и обеспечивает баланс между жесткостью и гибкостью, минимизируя риск травматизации. хирургического вмешательства (ИОХВ) и обеспечивает максимальную безопасность пациента | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 16 | Заглушка на конце трубки | Соответствие |  | Заглушка предупреждает повреждения упаковки стилетом и снижает вероятность травматизации персонала | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 17 | Изделие стерильно, для одноразового использования, упаковано в индивидуальную стерильную упаковку | Соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |